高频电刀技术参数

设备名称：高频电刀系统

数量：1套

一、技术要求：

1、设备必须具有美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥ认证等安全认证，带除颤保护CF型。

2、大屏幕液晶显示、触摸式的中文操作界面，方便医务人员操作使用。

3、设备必须具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能，能进行内镜电切（ENDO-CUT IQ）、双路输出模式(TWIN COAG)、采用高压水束进行切割分离的水刀、氩气刀、盐水下双极等离子功能升级，升级后氩气（APC）电凝具有：强力APC电凝、脉冲APC电凝、精细APC电凝三种氩气电凝模式，电凝深度可调控使手术方式更灵活。

4、有适用于临床各科室使用的多种智能化工作模式：电切具有自动电切、无血电切、高能电切模式；电凝具有快速电凝、柔和电凝、喷射电凝、强力电凝、经典电凝模式，双极柔和电凝带自动停止模式等，即使在各种不断变化的工作环境下仍能带来可重复的完美、精确、高效的电切电凝效果。

5、能够满足各个外科的手术需要，与所有内窥镜品牌通用，可以配合各种品牌腹腔镜、胸腔镜、汽化镜等各种内镜系统完成手术，可进行水下切割。

6、设备必须具有多种智能调节技术：电压调节、电弧调节、输出调节等。

7、整机模块化设计，可独立的更换插座模块，可以同时配置2个以上的单极插座；能进行硬件、软件升级，可以连接APC2（氩气刀）、IES2（吸烟系统）、VEM2（扩展模块）。

- 设备必须采用数字化微电脑和传感器技术，具有自动切割控制（CUT CONTROL）功能，可根据组织需要及时输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

9、具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割，根据切割过程所需，智能给予毫秒级峰值功率翻倍输出帮助医生顺利进行手术。

10、机器能够升级使用双极电切剪功能，满足腔镜下边凝边切使用。双极剪器械可高温、高压消毒重复使用，无耗材；即插即用。

11、具有电极安全系统，提供实时的负极板使用信息，进行动态监测。能够监测高低频漏电电流。

12、具有程序存储和记忆功能功能，可以存储≧10组程序，机器可自动启动到最近使用的模式与功率设置。

13、数字显示功率输出：能同时调节并显示切割、电极凝血和双极凝血三种模式功率，触摸按键式功率调节、快捷，防水设计，方便消毒清洁。

14、输出技术参数：电切：功率范围：1---300W， 电凝功率范围：1--200W。

15、工作频率：300KHZ—370KHZ

16、电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；

17、工作输出电压：≤4700V

18、具有开机自检及数字化错误检测功能：如发现非正常情况显示错误代码，指明需要检查的部件，安全性好,易于检修机器。

二、售后服务：

1．国内设有厂家代表处，在广东省内或深圳市内有授权维修服务中心。

2．设备主机保修贰年；终身维护。

3．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题必须提供备用机。

三、配置要求：

| 高频电刀主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 负极板 | 20片 |
| 负极板导线 | 1根 |
| 一次性手控刀笔 | 10支 |
| 双脚踏开关 | 1个 |
| 台车 | 1台 |
| 电源线 | 2根 |
| 中文说明书 | 1本 |