## 全自动血液分析仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 全自动血液分析仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 9.95 | 合计金额 | 19.9
一、技术要求
1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB；
2、检测参数：≥23项报告参数（含直方图）；
▲3、标本用量：全血模式≤9.2μl，预稀释模式≤20μl；
4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统；
▲5、工作速度：＞65样本/小时；
6、结果储存：≥400000份样本的全部参数和3个直方图；
▲7、试剂系统：开放试剂或封闭试剂，提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经省级以上CFDA认证的校准品溯源性证书；
8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式；
9、报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能；
10、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示；
11、试剂管理：主机内置主要试剂；
12、数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据；
13、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机；
14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~30℃；
15、线性范围：WBC：0~280×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~260mg/ml；PLT：0~3000×109/L；
▲16、生产厂家的实验室获得CNAS认证，提供证明文件；
▲17、同系列产品获得FDA认证提供证明文件。
二、配置要求（单台配置）
1、原装进口彩色激光多功能一体机，需涵盖打印/复印/扫描/传真等功能；
2、品牌电脑（Intel平台，Windows7操作系统；CPU2.8GHz，双核，三级缓存2MB；硬盘容量1T，SATA串行，7200转/分钟）；
三、服务要求
提供三年保修。