## 4℃冷柜
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 4℃医用冷柜 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 12 | 参考报价 | 1.1 | 合计金额 | 13.2
一、技术要求
1、立式，上、下双门，箱内有效容积>356L；
▲2、箱内温度控制范围：2℃～8℃；
3、电子温控器控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，操作方便简洁，温控器密码设计；
4、多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警、断电报警）两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警，温控器内置超级电容（电池），满足产品断电后继续显示箱内的实时温度；
▲5、上下双门结构，减少开门后冷气外漏，降低耗电量；
▲6、门体双层玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品清晰可见；
7、冷凝水自动蒸发，无需人工操作；
8、带有可锁定的移动脚轮和门止档；
9、门体上自带锁的同时，侧面增加了锁扣，支持用户自行挂锁，双门四锁结构真正实现储物安全；
10、电压：220V±10％；
▲11、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证；
▲12、产品具有医疗器械注册证；
13、提供所投产品型号3C认证证书；
14、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；
15、使用名牌电机和风机，压缩机，保证产品部件的质量和整机可靠性。
二、服务要求
提供三年保修。