## 烘箱
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 烘箱 | 国别 | * | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 3 | 合计金额 | 12
1.设备用途：用于烘干清洗与消毒灭菌后的实验耗材及医疗器械物品。
2.技术要求
1 温度：≤330°C；
2 体积：大约99L；
3 要求采用微电脑处理控制温度, 大屏幕数字显示；
4 隔板承重：≤25kg；
5 温度均一度：≤ ±3.0℃ (at 150℃)；
6 温度稳定性：≤ 0.3℃(at 150℃)；
7 可两台叠放使用；
8 要求箱体内部不锈钢材质（材质最好为1.4301），圆角设计；
9 具有自动超温报警系统；
10 具有自带校正功能；
11 具有自然对流循环功能；
12 要求实现定时运行或连续运行；
13 要求可以调节空气进气口大小和排气口大小；
14 具有带有RS232数据接口；
15 具有程序控温和快速升温功能；
16 要求可以连接外部报警设备；
17 可存储多达10个程序，每个程序多达10个步骤。