深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 超声电疗仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 价格（万） |  | 备注 |  |
| 1 | 超声电疗仪 |  | 1 | 18 |  | 中医院分院 治未病科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 18 |  |  |  |

一、超声部分

▲1、显示屏：≥5英寸触摸屏幕

2、内置处方：≧25个

3、治疗通道：1

4、治疗手柄接触指示：指示灯

5、治疗频率：1、3 MHz

6、超声输出模式：连续及脉冲。

7、占空比：10-100%可调，步进10%。

8、脉冲频率调制：16/48/100Hz。

9、脉冲持续时间：1-56ms。

10、治疗头面积：5cm²，1cm²（可选）。

11、有效辐射面积：3cm²，0.8cm²（可选）。

▲12、BNR值≤5.0。

▲13、波束类型：准直/发散。

14、治疗强度：≤3W/cm²。

15、防水等级：IPX7 超声探头可水下治疗 。

二、电刺激部分

1、内置处方：≧44个。

▲2、内置治疗指导：包括疗程及准确的治疗部位。

▲3、内置治疗部位的解剖图库。

4、治疗通道 ：≧2（可扩展）。

5、治疗波形：

5.1 至少具备23种常见治疗波形。

5.2 要求具备： 4极干扰电波形、2极干扰电波形、Tens波形、EMS S/A波形、直流电等常用治疗波形

5.3 波形类型：涵盖直流、低、中频治疗波形

5.4 模式选择：恒流/恒压。

5.5 4极、2极干扰电：矢量角度手动或自动可调。

5.6 低频电流：单相/双向方波，且具备充分的调频及调幅功能。

6、可自定义并储存程序。

7、可扩展负压吸引模块及电池供电模块。

8、可实现超声电刺激联合治疗。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 |  |
| 1 | 主机 | 1 |  |
| 2 | 用户中断控制器 | 1 |  |
| 3 | 交流电源线 | 1 |  |
| 4 | 超声治疗手柄 | 1 |  |
| 5 | 超声胶 | 1 |  |
| 6 | 橡胶电极 | 4 |  |
| 7 | 电极海绵套 | 2 |  |
| 8 | 海绵电极护套 | 2 |  |
| 9 | 自粘电极 | 8 |  |
| 10 | 电极固定带 | 2 |  |