全数字化彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称： 全数字化彩色多普勒超声诊断系统

二、数量：  一套

三、设备用途说明：

腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、生殖中心、术中及其他介入检查和治疗

四、交货期：合同生效后3个月内

五、主要技术规格和描述：

5.1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

5.1.1≥15英寸高分辨率液晶监视器，上下左右自由旋转，可倾斜，可与操作面板同时旋转及高度调整

5.1.2二维灰阶成像部件

5.1.3 M型显示和分析系统

5.1.4频谱多谱勒显示及分析系统

5.1.5彩色多谱勒超声波诊断部件

5.1.6连续多谱勒显示及分析系统

5.1.7空间复合成像（支持线阵及凸阵探头，复合角度可调）

5.1.8组织多谱勒成像单元

5.1.9二次谐波成像单元

5.1.10可配置任意角度M型,冻结前、后均可取M型，M型取样线≥3条,360度旋转,

任意位置移动,移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

5.1.11高分辨率彩色血流成像技术，可提供极高的空间分辨力同时保证帧频，有方向性，可测量速度。

5.1.12二维和彩色多谱勒动态双幅显示

5.1.13二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示感兴趣区距体表距离

5.1.14穿刺针可增强显示

5.1.15图像局部放大功能（包括动态和静态放大）

5.1.16具备多普勒角度自动校正功能

5.1.17具备自适应斑点噪音图像处理技术

5.1.18具备精细图像处理技术，冻结前后均可调

5.1.19具备卵泡实时监测功能

5.1.20具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可实时调节

5.1.21二维模式可监听多普勒声音

5.1.22具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序

5.1.23可自动计算卵泡大小及平均值

5.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

5.2.1一般测量

5.2.2产科测量与分析

5.2.3妇科测量，可智能测量卵泡大小并排序

5.2.4心脏功能测量与分析

5.2.5血管血流测量与分析（自动、实时显示）

5.2.6血流模式下显示血流速度

5.2.7乳腺测量与分析

5.2.8 NT自动测量与分析

5.2.9 IMT自动测量与分析

5.3图像存储与(电影)回放重现单元

5.3.1参考信号:  心电,心电触发

5.3.2输入/输出信号:

5.3.3输入: VCR, 外部视频

5.3.4输出: 复合视频, S---视频

5.3.5图像管理与记录装置

5.3.6超声图像存档与病案管理

5.3.7USB接口

5.3.8与DICOM兼容

5.3.9轨迹球显示颜色可调，≥8种

六 技术参数及要求

6.1系统通用功能

6.1.2监视器:≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描

6.1.3探头个数:2个,腹部,腔内探头各1个

6.1.4探头接口: ≥3个

6.2探头规格

6.2.1频率: 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示。变频探头基波中心6.2.2频率可选择≥4种,多谱勒可选择≥2种不同频率

6.2.3类型：凸阵、线阵、相控阵

6.2.4阵元:  凸阵探头有效阵元数为256阵元

线阵探头有效阵元数为256阵元

相控阵探头有效阵元数为192阵元

6.2.5B、D、M兼用:

6.2.6凸阵:B/PWD，B/M

6.2.7线阵:B/PWD，B/M

6.2.8相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M

6.3探头工作频率范围

6.3.1凸阵、线阵探头具有谐波功能

凸阵探头：超声频率2.0~6.0MHz，二维/中心频率最低≤3.0MHz，最高≥5.0MHz，二维/谐波均可以4变频，

6.3.2线阵探头：超声频率5.0~13.0MHz，二维中心频率最低≤5MHz，最高≥13.2MHz，可4个变频；二维/谐波均可以4段变频

▲6.3.4腔内穿刺取卵探头：频率3.0~8.0MHz基波4段变频,扫描角度≥180度，二维/谐波均可以4段变频，探头手柄与探头角度≥150度，配备原装取卵穿刺架

6.4扫描线：每帧线密度≥230超声线

6.4.1发射声束聚焦： 发射8段

6.4.2接收方式：前端发射通道为1024，多波束信号并行处理

6.4.3超声信号动态范围≥180dB

6.4.4数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit

6.4.5谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同

6.4.6回放重现: 灰阶图像回放≥10000帧

6.4.7预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

6.5增益调节：B、M、D可独立调节

STC分段≥8段调节

实时调节或冻结后可再调节

6.5.1具有横向增益调节≥8段

6.6频谱多谱勒:

6.6.1方式: 脉冲波多谱勒PWD:包括高频脉冲(HPRF)，连续波多普勒CW

6.6.2多谱勒基准频率:  线阵：PWD;5.0~6.6MHz

凸阵：PWD;2.1~3.6MHz

相控阵：PWD\CWD;2.0~3.6MHz

6.6.3最大测量速度：PWD2.OMHz：正向或反向血流速度≥7.00m/s
                   CW 2.0MHz：正向或反向血流速度≥15.00m/s

6.6.4最低测量速度：1mm/s（非噪声信号）

6.6.5多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式

6.6.6显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度；四画面同屏显示

6.6.7电影回放：最大60秒

6.6.8零位移动：≥6级

6.6.9取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

6.6.10多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.6.11滤波器：分级可调，PW、CW分别可调

6.6.12显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.7彩色多谱勒

6.7.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

6.7.2显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-15°~+15°

6.7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.7.4彩色增强功能： 彩色多谱勒能量图 ，彩色多普勒方向能量图

6.7.5彩色运动抑制技术

6.8超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率可调

6.9数字化图像管理与记录装置

6.9.1原始数据存储

6.9.2 USB接口

6.9.3动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。

7 其它

7.1售后服务两年。由厂家提供售后服务并提供厂家售后服务承诺书及提供生产厂家在广东省的售后服务机构证明

7.2 产品生产商通过ISO9000, CE等国际质量体系认证

7.3资料：操作说明书

注：▲为重要技术指标符号。