罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 电子阴道镜 | 国别 | 国产 |  |  | 合计金额 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 电子阴道镜 | 19 |  | 1 | 19 | 妇一科 |  |
| 合计 |  |  |  | 1 | 19 |  |  |

一、 成像系统技术要求

1    成像系统模块，镜头水平分辨率≥550线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能。

2   由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%。

3    由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。

4   镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

5    自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围50mm～220mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度>2800Lux，工作距离=200mm时，光源照度>3700Lux 。

6   图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式

7   需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制

▲8    需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制

9   配置摇臂立式支架，高度可调范围≥350mm,横臂旋转角度≥40°，升降摇臂水平旋转角度≥300°

二、工作站系统性能要求

1    具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

2     具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

3     具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

4     具有专家向导功能

▲5   具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能，具有采图质量评估功能，提供相关文件证明其符合要求。

6     具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

7     具有软件防抖功能；

8     具有图像上添加标记的功能，提供相关文件证明其符合要求。

9     具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

10    具有≥4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告（可自定义刀头规格）打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容

▲11   具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能

12   基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果

13    具有大容量图像数据存储功能。

14    具有联网功能，可以组成网络阴道镜。

标准配置

| 序号 | 名称 | 型号/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工作站系统 |  |  |  |  |
| 1．1 | 工作站主机 |  | 台 | 1 |
| 1.2 | 键盘 | 无线键盘 | 个 | 1 |
| 1.3 | 鼠标 | 无线鼠标 | 个 | 1 |
| 1.4 | 显示器 | 21.5寸医用级显示器 | 台 | 1 |
| 1.5 | 台车 | 多功能台车（含储物箱） | 台 | 1 |
| 1.6 | 药瓶托架 |  | 个 | 1 |
| 2、成像系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 镜头 |  | 个 | 1 |
| 2.2 | 支架 | 摇臂立式，可升降 | 台 | 1 |
| 3、附件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 打印机 |  | 台 | 1 |
| 3.2 | 脚踏开关 |  | 个 | 1 |
| 4 | 直立支架 |  | 个 | 1 |