多功能急救床招标参数

- 一、设备名称：多功能急救床。

- 二、设备用途：用于抢救和转运患者。

- 三、主要技术规格及配置要求：

（一）基本尺寸：

1、多功能液压、手动抢救床。

2、规格：床全长2120～2160mm，床全宽770～790mm。

（二）基本功能：

1、背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低升降560～890mm；头尾倾斜-18°；具有手动调节心脏椅位的功能。

2、床体采用优质冷轧钢和粉体喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀。

3、床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度。

4、旋转式护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用。

5、采用双液压缸式设计，承重能力加强，稳定性更好，操作更加轻松。

6、背部、膝部升降采用手摇柄操作，手摇柄收纳于床头板、尾板下方，隐藏式设计，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能。

7、标配中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳，四个脚轮中必须配置一

个含碳导电脚轮。

8、床体前、后、左、右四侧均有刹车踏板，任意踩下一侧即可锁定及解锁。

9、床头标配有输液架，可自由伸缩，适应性佳。不用时可以倒下收纳。

10、护栏上有角度刻度显示标记，在背部床板上升时可以轻松确认角度。

11、床体四角配有防撞缓冲橡胶轮。

12、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

13、标配70mm海绵床垫。

（三）配置清单

1、优质冷轧钢喷涂床架                                   1套

2、旋转式侧护板                                         1套

3、海绵床垫                                             1套

4、输液架                                               1套

5、中心第五轮                                           1套

6、中控脚轮                                             1套

7、引流挂钩                                             1套

8、把手                                                 1套

9、记录台                                               1套

10、杂物托盘                                            1套