深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 经颅神经电治疗仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 价格（万） |  | 备注 |  |
| 1 | 经颅神经电治疗仪 |  | 1 | 20 |  | 中医院分院康复科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 20 |  |  |  |

▲1.用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗.（须提供证明：《医疗器械产品注册证及登记表》及附件、变更文件或国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》中有该项说明。生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）。

▲2.刺激线圈双相波单边最大磁感应强度：1.0～3.0Tesla

3.输出脉冲频率（刺激频率）：0～30Hz 连续可调

4.输出脉冲频率在1Hz以下时，步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz

5.磁感应强度最大变化率：10KT-50KT/s

6.脉冲上升时间：40-120μs

7.双相波单边脉冲宽度：100～200μs

8温度显示与控制保护:≤41℃

9.具备触发输入输出通用接口，开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容

10.单脉冲、重复脉冲刺激等多种刺激模式自由调整

11.一体式可推移整机结构：静音脚轮设计、可固定线圈支架

12.支架可以上下任意调节，也可以360度任意旋转固定

▲13.半导体冷却系统，动态实时降温，整机中不含有任何液体成份，以确保人员及电器安全。必须提供第三方证明性文件作为证据，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用

▲14.刺激线圈可以随意插拔，以方便医院使用或更换不同线圈

15.彩色液晶触摸屏7寸，方便医生操作和观察

▲16.刺激定位帽10个

17.中文界面，方便医生的操作和使用

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 推车 | 台 | 1 |
| 3 | 刺激线圈支架 | 组 | 1 |
| 4 | 刺激线圈 | 个 | 1 |
| 5 | 定位帽 | 个 | 10 |