尿液分析流水线分析参数要求

技术参数：

（一）有形成份分析参数：

1．检测原理：流式细胞技术分析，或快速显微照像技术，有独立的细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球菌和杆菌。

2．测定速度：100标本/小时以上，全自动进样系统，能自动读取样本条码并与LIS系统完美对接，且有手动进样功能。样本架能容纳110份样本。

3.数据存贮量：常规记录12000条以上，质控记录：800条以上。

4.能观察红细胞形态。

5．有原厂开发的中文操作界面和原厂中文报告软件，同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，操作简便。

6．可使用第三方质控品，质控操作简便易控。

7. 仪器检测线性范围：分析颗粒≥100,000个，能进行特殊样本的检测，如血尿、脓尿、蛋白尿、异常混浊尿等。

（二）干化学分析参数：

1.测定原理：光电比色法； 尿比重：穿透型折射率测定；色调：反射率测定；浊度：散射光测定法。

2.可报告参数：隐血、胆红素、葡萄糖、亚硝酸盐、酮体、蛋白质、酸碱度、胆红素、尿比重、白细胞、颜色、浊度、维C。

3.检测速度≥220份尿样/小时，样本架最大一次可容纳110个尿样，可循环检测，连续进样。

4.试纸条舱位，可放置试纸条数量300条，可随时连续添加，自动输送。

（三）尿液有形成份分析仪+干化学分析仪，共两套。

妇保院和罗湖医院各一套。