## 4度冰箱
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 医用冰箱冷冻冷藏功能 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 10 | 参考报价 | 0.5 | 合计金额 | 5
1.设备用途：样品、试剂存储。
2.技术要求
1.有效容积：总有效容积：＞200L，冷藏室容积：＞125L，且冷冻室容积：＞75L；
2．外部尺寸：1900mm＞产品高度＞1685mm；
3.温度控制：具有微电脑控制功能，触摸按键大屏幕LED显示,冷藏室2～8℃可调,冷冻室-10～-26℃可调,冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；
4.安全系统：具有实现超高温、超低温报警、传感器故障报警，声音、灯光两种报警方式；
5.速冻按键，要求满足箱内温度在短时间内达到设定温度；
6.多重保护功能：具有开机延时、停机间隔保护等；
7.要求冷藏室内配置玻璃搁架（不少于2个）及抽屉，方便分类存放，冷冻室配置透明抽屉（不少于3个）；
8.内风机：要求采用进口品牌直流内风机，保证箱内温度均匀性；
9.照明灯：要求采用LED照明灯，节能省电，方便观察样本；
10.要求采用无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保，制冷能力更强；
11.安全设计：要求两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求；
12.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用（包括但不限于）；
13.要求产品通过国家强制3C认证，并附3C完整检测报告；
14.要求产品具有医疗器械注册证并提供医疗器械注册登记表。