深圳市罗湖医院集团区中医院莲塘新院购置技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 区莲塘新院血透类设备 （共计2项） | 国别 | 进口 | 申报科室 |  | 参考报价 |  | 合计金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血透机（单泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血液透析滤过机（双泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ 上述设备需2011年后进入中国市场的机型； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、血透机（单泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电源：AC：220V，频率：50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、血泵：具有血泵管径可调功能； 血流量指示：20—600ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、肝素泵：具有选用20ml\30ml\50ml多种尺寸的注射器并可设定关泵时间功能；肝素泵范围：0—10ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲4、超滤系统：容量双平衡腔超滤控制系统，透析液不间断提供；治疗过程中，每隔12.5min进行一次密闭测试；平衡腔容积30ml，超滤率：0—4000ml/h，可调，精度：±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、透析液系统：碳酸盐透析，透析液流速：300—800ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲6、透析液为容积式配比，电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。透析液温度 ：35℃—39℃，可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、具有自动预冲、自动回血、消毒后自动关机功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、清洗消毒程序：具有多种化学消毒方式，消毒、脱钙一次完成功能；日常消毒时间：＜31分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、具有设定自动开、关机时间及选择冲洗、消毒和热冲洗程式功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、静脉压监视器：范围：－60mmHg～＋520mmHg；精确度：±10mmHg ，分辨率：20mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、动脉压监视器：范围：－300mmHg～＋280mmHg；精确度：±10mmHg，分辨率：20mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、跨膜压监视器：范围：－60mmHg～＋520mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、漏血检测器：光学检测：＜0.5ml/min（最大流量800ml/min时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、具有自动液面调整及超声波检测气泡功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、具有透析液超过41℃时自动切断加热器功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、具有自检不可以跳过，保证病人安全功能。自检时间：＜5分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、UPS内置的后备电源：具有断电后维持：＞30分钟血泵的正常运转并保存治疗数据功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、不间断电源：具有双路供电，在断电时可以自动监测切换，对外部血路整体供电，并能继续进行全面的安全监测，并在显示屏上显示，不丢失治疗数据，可维持血泵及监测显示等功能。运行时间：＞15分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、具有自动监测电导度功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择性/梯级自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、可进行超滤曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、完全水电分离设计，单独水路控制系统，增加安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23、可选装在线血容量、血温、血压监控组件，对血压、血温、血容量变化进行实时监测记录。能够评估病人透析效果，并且这些监测不需要采集病人的血样及使用耗材；可最多加装两个组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24、压力衡定测试：每10—15分钟进行一次，即使在高通量透析时也能保证安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25、所有操作，一次按键完成，方便医护人员使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26、具有血路管、消毒剂开放功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27、具有内毒素过滤器，自动冲洗、自动消毒功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28、可实现软硬件升级，实现联机数据存储信息化管理，且免费提供接口。可实现透析过程数据实时图像显示，能够同时显示整个治疗过程中的数据及在线尿素氮清除、血容量检测等的数据图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲29、配中央供液接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、血液透析滤过机（双泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电源：AC：115/220V，50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、血泵：具有血泵管径可调功能；血泵流量指示：20—600ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、肝素泵：具有选用20ml\30ml\50ml多种尺寸的注射器并可设定关泵时间功能；肝素泵范围：0—10ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲4、超滤系统：容量双平衡腔超滤控制系统，透析液不间断提供；治疗过程中，每隔12.5min进行一次密闭测试；平衡腔容积30ml，超滤率：0—4000ml/h，可调，精度：±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、透析液系统：碳酸盐透析，透析液流速：300—800ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲6、透析液为容积式配比，电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。透析液温度：35℃—39℃，可调，具有直接屏幕显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、清洗消毒程序：具有水/热/化学等多种化学消毒程式可供选择，消毒、脱钙一次完成功能，日常消毒时间：＜31分钟。消毒程序可设定一周自动消毒程序，消毒后自动关机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、具有自动预冲、自动回血、消毒后自动关机功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、具有设定自动开、关机时间及选择冲洗、消毒和热冲洗程式功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、静脉压监视器：范围：－60mmHg～＋520mmHg；精确度：±10mmHg ，分辨率：20mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、动脉压监视器：范围：－300mmHg～＋280mmHg；精确度：±10mmHg， 分辨率：20mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、跨膜压监视器：范围：－60mmHg～＋520mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、漏血检测器：光学检测：＜0.5ml/min（最大流量800ml/min时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、具有自动液面调整及超声波检测气泡功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、具有透析液超过41℃时自动切断加热器功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、具有自检不可以跳过，保证病人安全功能；自检时间：＜5分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、UPS内置的后备电源：具有断电后维持：＞30分钟血泵的正常运转并保存治疗数据功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、不间断电源：具有双路供电，在断电时可以自动监测切换，对外部血路整体供电，并能继续进行全面的安全监测，并在显示屏上显示，不丢失治疗数据，可维持血泵及监测显示等功能；运行时间：＞15分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、具有自动监测电导度功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、可进行曲线治疗模式进行超滤，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、完全水电分离设计，单独水路控制系统，增加安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23、可加装在线尿素氮清除率监测组件，还可加装在线血容量、血温、血压、，进行尿素氮清除率实时监测，对血压、血温、血容量变化进行实时监测记录。能够评估病人透析效果，并且这些监测不需要采集病人的血样及使用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24、压力衡定测试：每10—15分钟进行一次，保证安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25、彩色液晶显示屏幕：≥10.4英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26、置换液生成系统：自产置换液系统，置换液泵壹只。置换量：0—21升/小时（0-350ml/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27、具有内毒素过滤器，双重过滤、自动冲洗、自动消毒、泄露自检功能；提供安全的置换液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28、安全设计：电控系统与水路完全分离，水路部分不允许存在电路板，防止漏水时不损坏电路以及漏电事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29、UPS内置的后备电源，断电后可维持30分钟以上血泵的正常运转并保存治疗数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30、具有提示报警原因与排除方式、LED四色报警灯与旋律音的高级报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31、可实现软硬件升级，实现联机数据存储信息化管理，且免费提供接口。可实现透析过程数据实时图像显示，能够同时显示整个治疗过程中的数据及在线尿素氮清除、血容量检测等的数据图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32、具有置换液补液管、内毒素过滤器、消毒液等耗材开放功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲33、配中央供液接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保修期：上述设备全保至少2年；

注：▲为重要参数符号，属于加倍扣分项；