深圳市罗湖医院集团区中医院莲塘新院购置技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 区莲塘新院血透类设备（共计2项） |  | 国别 | 进口 | 申报科室 |  | 参考报价 |  | 合计金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心供液系统（用于血透机和血液透析滤过机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、中心供液系统（用于血透机和血液透析滤过机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 输送单元：由电脑集中控制输送部分的运转、可以保证输送至血透机的浓缩液只有预先设定的压力，可以按照浓缩液的消耗量自动调整输送电机的转速以保证管路内压力的恒定，并且还有监测压力、进行管道冲洗等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 提供浓缩液输送及控制系统，流量满足不少于60台血透机的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 每一环路输送量不小于45升／小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | 系统有完善的自动消毒、清洗功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 输送管路具有自动排气功能，以保证浓缩液浓度的稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 系统提供耐酸碱输送管路和接入血透机的不锈钢快速接头要求按照血透室的布局，分一个区域独立供液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 取得FDA或CE等国际认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | 在国内已有同类系统正常使用三年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1.8 |  |  | 必备一套配置器和储液罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 中央供液系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | A液全自动加压输送组件 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | B液全自动加压输送组件 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | A液浓缩液输送管路 （根据现场实际长度免费安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | B液浓缩液输送管路 （根据现场实际长度免费安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 全自动中央供液系统主机 （单台主机主要包含） 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 带液晶显示和操作界面的控制箱 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | A液全自动加压输送组件 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | B液全自动加压输送组件 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 具有压力、温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | 具有控制电池阀总成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 主要功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 电脑集中控制输送单元的运转、可以保证输送至血透机的浓缩液保持预先设定的压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 按照浓缩液的消耗量自动调整输送电机的转速以保证管路内压力的恒定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 全程进行压力监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | 要求按照血透室的布局，分区域独立供液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | 每一环路的输送量不小于45升／小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | 系统有完善的自动消毒、清洗功能。防止微生物的生长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | 输送管路具有自动排气功能，以保证浓缩液浓度的稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  | 系统具有耐酸碱输送管路和接入血透机的不锈钢快速接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  | 可编程自动启动/关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  | 程序控制器控制的操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  | 友善的菜单驱动及显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  | 紧凑的设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  | 通过模块化的设计，系统可以扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 中央供液出水口：316L不锈钢快速接头，120套（120+120） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 中央供液出水模块：40 套 20(双)+20（单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、血液透析中心专用双级反渗水处理系统，满足60台透析机用水需要。反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜100CFU/ml，输出端内毒素＜1EU/ml（输出端），回水端内毒素<5EU/ml。水质符合美国 AAMI/ASAIO 血液透析用水标准和我国YY0572《血液透析和相关治疗用水》行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、水处理系统为血液透析专用单台双级反渗系统，整机原装进口，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端。整个系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、反渗水供水系统配备恒压装置，确保供水压力稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、整机采用医用不锈钢制造，管路（316L）及框架（304）。激光无缝焊接技术及医用卫生级别管箍式连接。或高品质进口PEX管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、反渗主机和反渗水输送管路（包括：主管路和到血透机的次管路）可以同步进行全自动化学消毒，也可分别对主机或管路进行化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。带有高效热消毒组件，能对透析管路进行在线热消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、反渗系统在非透析或待机状态，系统能够定时自动冲洗前处理罐、反渗膜以及输水环路，避免微生物在反渗系统上附着。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、独特的串联式反渗膜联接，采用316L不锈钢无死腔壳；反渗机的产水量回收率为≥80%，能有效节约用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8、反渗主机的产水量在水温≧6℃时能保证至少60台血液透析机的正常用水需要。在无需更换主机的情况下可视血透室发展进行系统扩充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、反渗机能在电脑（CPU）控制下实时对压力、水温、产水量、电导率等监控，电源突然跳闸5分钟内，系统能自动重启并运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲10、系统在低电压、高电压、电机过热、过载及缺水情况下自动报警。泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。反渗透的任何一级在维护及故障时，另一级均可正常工作，要求操作简单，安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、反渗水最低热源、内毒素残留，清除率高达99.99%，达到超纯透析水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、预处理的罐体、控制头和填料都必须采用高品质的原装进口产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、安装设备后按国家及厂方标准进行质量验收，卖方提供详尽的验收标注，提供医护人员的操作培训。买方有权委托国内有资格的机构对设备进行精度校核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、反渗主机配置：1台。要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲（1）透析中心专用双级级反渗水处理系统，设计成熟，运行可靠，水质符合美国 AAMI/ASAIO 血液透析用水标准和我国YY0572《血液透析和相关治疗用水》行业标准。内毒素、细菌清除率≥99.9%，溶解盐去除率≥99.9%。实现超纯透析水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）产水量：二级产水量≥2450升/小时（6℃），水处理系统能满足60台以上血透析机正常用水需要，并具备有扩展升级功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）工作电压AC380V±5%或220V±5%,50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、预处理配置：1套，每套包含： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）预处理软水能力≥5吨/小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）独立压力控制，全自动原装进口原水加压泵组件：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）原水进水口安装粗保安过滤器一套（5芯），316L不锈钢材质，滤芯20u，更换方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，整套原装进口，带机械控制全自动/手动反冲装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）全自动除氯（活性碳）过滤器：1套，整套原装进口，带机械控制全自动/手动反冲装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）全自动软水器：1套，整套原装进口，带机械控制全自动/手动的反冲/再生装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）反渗水供水管路采用不锈钢管或高品质进口PEX管道。激光无缝焊接技术及医用卫生级别管箍式连接。出水口接头为316L不锈钢材质，具有自动锁水功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保修期：上述设备全保至少2年；

注：▲为重要参数符号，属于加倍扣分项；