深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 肺功能机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 主要技术指标： 1.1 有ISO9001国际认证 有效期内的中国进口医疗器械注册证 1.2 技术参数 流量传感器： 双向数字涡轮式 （可升级压差传感器。数字涡轮式及压差式的流量传感器经过有关药监部门检测，并清晰列明在中国进口医疗器械注册证产品组成上) 直径： 28 mm 流量范围： 0-20 L/S 精 确 度： ± 3% 气流阻力： ＜0.7cmH20 L/S 容量： 12 L 电 源： 220V/240，50HZ充电电池 操作按键： 按键式操作，非触摸屏 显 示 器： 液晶彩色显示器 打 印 机： 主机自带热敏式打印机 尺 寸： 198×238×76mm 操作界面： 全中文显示操作 肺功能测试软件：具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告。 打 印： 自带专用热敏式打印机，可以通过通用端口外接打印机进行打印。 预 计 值： 具备亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比。 二、测量参数 - 通气功能：FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1…… - 气道激发：PD10、PD15、PD20…… 三、升级功能 - 在原肺测试仪主机上可升级气道阻力测试 只需平静正常呼吸30秒，可以得到测试结果。适合不能配合的病人测试，可测试黏性阻力和弹性阻力等等。 - 在原肺测试仪主机上可升级血氧饱和度 - 在原肺测试仪主机上可升级呼吸肌力测试 配 置 清 单 序号; 名称; 数量; 单位. 1、; PONY FX主机; 1; 台. 2; 流量计; 1; 个. 3; 便携箱; 1; 个. 4; 鼻夹; 2; 个. 5; 安装软件; 1; 个. 6; 充电器; 1; 个. 7; 咬口转接口; 1; 个. 8; 热敏打印纸; 2; 卷. 9; USB电缆; 1; 根. 10; 操作手册-CD; 1; 个. 11; 抗菌过滤器; 1; 30个. |